## SC TH
BẢNG THEO DÕI CÔNG TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN NĂM 2018
STT | Tên TTB sửa chữa Model | Khoa SD | Nội dung | Tiến độ thực hiện | Kinh phí
I | TTB đã tiến hành sửa chữa xong |  |  |  | 527489000
1 | Monitor MP40 | A2 | Sửa chữa thay thế phụ kiện | Đã làm NT-TL | 37540000
2 | Monitor MP60 | B5 | Sửa chữa thay thế phụ kiện | Đã làm NT-TL | 46000000
3 | Ống nội soi niệu quản bể thận | B5 | Thay thế ống soi niệu quản – bể thận Karl Storz | Đã làm NT-TL | 175500000
4 | Ống nội soi khí phế quản | A5 | Sửa chữa thay thế ống soi cùng một số phụ kiện | Đã xong, làm NT-TL | 69518880
5 | Máy C - Arm can thiệp OEC9900 | B5 | Máy không cho phát tia. Báo lỗi low mA | Đã xong, làm NT-TL | 22500000
6 | Hệ thống điều hòa trung tâm của hội trường lớn | HTL | Hệ thống hoạt động không ổn định, hư hỏng do chập điện | Đã xong, làm NT-TL | 99615120
7 | Máy laser SphinX 30 | B5 | Thay Kính bảo vệ đầu phát tia và Lọc hút ẩm | Đã xong | 10815000
8 | Chiller của máy MRI | C8 | Hư bộ Inverter V1000 - Không điều khiển quạt của giàn tản nhiệt chạy đúng tốc độ | Đã sửa chữa xong, làm NT TL | 66000000
II | TTB đã thực hiện xong thủ tục, chờ sửa chữa |  |  |  | 301480000
1 | Phoenix 100 | C4 | Báo lỗi E31 và E25 - Thanh chuẩn và bóng đèn UV đã hết hạn (31/12/17) - nhanh chóng thay thế không sẽ ảnh hưởng đến kết quả, hoạt động của máy (ngừng hoạt động) | Đã ký hợp đồng, công ty thay trước 3 thanh chuẩn, chờ các part còn lại về | 68800000
2 | Máy siêu âm Logiq S7 | C8 | Bị hư đầu dò convex C1-5D | Sang tuần Công ty thay thế đầu dò | 142000000
3 | Máy Monitor Philips VM8 | B5 | Máy bị hỏng main board xử lý, không thực hiện đo được huyết áp | Đã ký HĐ chờ part công ty | 37000000
4 | Máy thở xách tay Elisee 150 | A7 | Thay Motor của máy và Micro turbine | Trình dự toán BGĐ (Công ty đang cho mượn máy) | 13860000
5 | UPS GE 160 KVA sử dụng cho máy MRI | C8 | Bị hư board mạch IM0232A - cần thay thế mới | Đã xong | 39820000
1 | Dây cáp video gắn ống soi MAJ-1430 | A3 | Thay thế dây cáp tín hiệu cho máy nội soi hư hỏng do hao mòn trong quá trình sử dụng | Đã xong | 171187200
2 | Hệ thống máy tim phổi nhân tạo (1 máy) | B5 | Hư hỏng do hao mòn trong quá trình sử dụng | Ký NT TL | 79000000
3 | Ống nội soi đại tràng Olympus CF-Q150I | A3 | Hư hỏng do hao mòn trong quá trình sử dụng | Đã ký Hợp đồng | 125663450
4 | Ống nội soi dạ dày Olympus GIF-Q180 | A3 | Hư hỏng do hao mòn trong quá trình sử dụng | Đã ký Hợp đồng | 333262950
5 | Hệ thống điều hòa phòng Linac 1 TTUB | A20.1 | Hư hỏng Block, nạp gas | Đã ký Hợp đồng | 49500000
III | TTB trong giai đoạn thực hiện thủ tục có trong kế hoạch |  |  |  | 708317200
3 | Hệ thống C-arm Philips BV Libra | B5 | Máy báo lỗi M211 “Camera Iris positioning error” không cho chụp do màn trập camera XTV bị hỏng | Đang trình hợp đồng BGĐ | 152000000
4 | Máy X quang DR Shimazu khu vực ngoại nhân dân | C8 | Thỉnh thoảng hệ thống báo lỗi mất kết nối giữa detector (FPD) và Power Box do dây kết nối chính giữa hai thiết bị bị xoắn chập | Đang trình dự toán BGĐ | 113850000
5 | Máy X quang DR Shimazu tại phòng khám | C8 | Kiểm tra pin của detector thấy bị chai – suy giảm chất lượng, không thể phục hồi do sử dụng lâu ngày | Đang trình Hợp đồng BGĐ | 151800000
IV | TTB trong giai đoạn thực hiện thủ tục nằm ngoài kế hoạch cần có phương án xử lý |  |  |  | 1397415900
1 | Thay ERDU battery pack cho máy MRI 3T | C8 | Máy báo lỗi ERDU battery - pin ERDU bị suy giảm chất lượng do sử dụng lâu ngày | Đã phê duyệt chủ trương, trình dự toán TC, công ty đang cho mượn part | 52000000
2 | Máy phân tích huyết học tự động LH780 | C2 | Phụ kiện bị yếu, hao mòn, làm hư mẫu, không trả được kết quả | Lập thủ tục TB (Đã phê duyệt chủ trương) | 546361200
3 | Máy gây mê Avance CS2 | B5 |  | Trình chủ trương | 130000000
4 | Hệ thống máy lạnh phòng kỹ thuật điện (đặt UPS + tủ điện điều khiển) | TTUB |  | Trình chủ trương | 16500000
5 | Máy Gastat 1820 và AU640 | C3 |  | Trình chủ trương | 64319200
6 | Máy gây mê giúp thở Blease Sirius | B5 |  | Trình chủ trương | 19000000
7 | Sửa chữa ghế nha Intego | B10 |  | Dự toán | 43500000
8 | Sửa chữa Monitor Philips VM8 | A14 |  | Dự toán | 37000000
9 | Sửa chữa máy nén khí trung tâm | HTTT |  | Dự toán | 73480000
10 | Mua sắm máy điều hòa (cho kho thuốc) BVDC | BVDC |  | HĐ | 25980000
11 | Đào tạo, kiểm chuẩn ATBX | ATBX |  | HĐ | 143550000
12 | Nguồn sáng Xenon 300 | B5 | Sửa nguồn sáng Xenon300 dùng trong phẫu thuật nội soi (MS: 20133120, SN: OU0701010) | Dự toán | 18500000
13 | Thi công lắp đặt sửa chữa máy lạnh âm trần ống gió | TTUB | Vật tư thi công lắp đặt | Dự toán | 16500000
14 | Máy gây mê Fabius GS | B5 | Cảm biến O2,Bộ 2 bình acqui 12V,Đồng hồ đo lưu lượng kế,Hose 4x1,5-SI 50 SH A NF | Dự toán | 41475500
15 | Máy gây mê giúp thở Blease Sirius | B5 | Bóng ép khí cao su,Cảm biến Oxy,Van xả an toàn | Dự toán | 19950000
16 | Máy gây mê Avance CS2 | B5 | Module E-sCAiO đo nồng độ khí mê | Dự toán | 130000000
17 | Máy nội soi Karl Storz P.8 | B5 | Thay thế vỏ trong xoay được dùng cho máy nội soi Karl Storz P.8 | Dự toán | 19300000
18 | Các vật tư dùng trong phẫu thuật Phaco của Khoa B7 | B7 |  |  | 36069000
19 | Sửa chữa máy Monitor Philips MP40 (Model IntelliVue MP40) | A12 | Khối Module MMS đo SPO2, ECG và NBP dùng cho monitor Philips – M3001A – Opt: A01 |  | 33000000
20 | Sửa chữa Máy phẫu thuật mắt Phaco Asisstant | B7 | Sửa chữa quấn dây đồng biến thế nguồn sơ cấp, IC board cung cấp nguồn thứ cấp cho máy chính và hệ thống bơm, cột nâng |  | 33000000
21 | Bảo trì phần mềm kết nối xét nghiệm | B7 | Bảo trì phần mềm Labsoft |  | 20000000
20 | Sửa chữa máy Monitor Philips MP60 (Model IntelliVue MP60) | A12 | Bo mạch chính của MP60 IV-MP70 Mainbd 100MHz 4MB Data Flash |  | 46000000
21
Tổng cộng |  |  |  |  | 4722123600

## Sheet1
Hợp đồng
1 | Máy X quang DR Shimazu tại phòng khám | C8 | Kiểm tra pin của detector thấy bị chai – suy giảm chất lượng, không thể phục hồi do sử dụng lâu ngày | 151,800,000
2 | Mua sắm máy điều hòa cho Kho thuốc BVDC | BVDC | Máy điều hòa Daikin 1,5HP 12,000BTU | 25980000
Biên bản nghiệm thu thanh lý
1 | UPS GE 160 KVA sử dụng cho máy MRI | C8 | Bị hư board mạch IM0232A - cần thay thế mới | 39820000
2 | Hệ thống máy tim phổi nhân tạo (1 máy) | B5 | Hư hỏng do hao mòn trong quá trình sử dụng | 79000000
3 | Chiller của máy MRI | C8 | Hư bộ Inverter V1000 - Không điều khiển quạt của giàn tản nhiệt chạy đúng tốc độ | 66000000

## Bảo trì1
BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI CÔNG TÁC BẢO TRÌ NĂM 2018
STT | Tên TTB bảo trì Model | Khoa SD | Nội dung | Tiến độ thực hiện | Kinh phí
I | TTB trong giai đoạn thực hiện thủ tục có trong kế hoạch
1 | Bảo trì Linac 2 | TTUB | Bảo trì trọn gói | Đã ký HĐ | 2450000000 | trọn gói
2 | Bảo trì PET-CT | TTUB | Bảo trì nhân công | Trình HĐ BGĐ | 1270000000 | Philips Tramat 4 lần/ năm
3 | Bảo trì máy MRI 3T | C8 | Bảo trì nhân công | Trình HĐ BGĐ | 341000000 | Siemens 2 lần/ năm
4 | Bảo trì máy C-arm OEC9900 của GE | B5 | Bảo trì nhân công | Trình dự toán BGĐ | 132000000 | 1 lần / năm Kiểm tra và chỉnh chuẩn T.D
5 | Bảo trì máy CT 16 lát Brivo CT385 của GE | C8 | Bảo trì nhân công | Trình dự toán BGĐ | 303000000 | 3 tháng / lần T.D Bóng đèn MX 135 CT Venus ESR – RoSH Compliant Green 1.000.538.000 2017
6 | Bảo trì hệ thống máy xét nghiệm huyết học | C2 | Bảo trì phòng ngừa | Lập hồ sơ trình phê duyệt dự toán (đã duyệt chủ trương) | 196000000
II | TTB trong giai đoạn thực hiện thủ tục nằm ngoài kế hoạch cần có phương án xử lý
1 | Bảo trì lạnh các khu vực bệnh viện | KV | Bảo trì máy lạnh | Đã phê duyệt dự toán, triển khai lập hợp đồng | 230322400
Tổng cộng |  |  |  |  | 4922322400

## C ngọc SC
Sửa chữa Lập Hợp đồng hoặc chuyển khoản dự toán riêng |  |  |  |  | Sửa chữa nhỏ lẻ các tháng gồm CK và TM |  | Kinh phí P. Tài chính bố trí
STT | Tên TTB sửa chữa Model | Khoa SD | Kinh phí | Ghi chú | Tháng | Số tiền sửa chữa | Kinh phí sửa chữa KHN | 2756000000
I | TTB đã bố trí kinh phí sửa chữa có trong kế hoạch |  | 2500231500 |  | 1 | 108565000 | Kinh phí bảo trì | 7680000000
1 | Monitor MP40 | A2 | 37540000 |  | 2 | 112438726 | Cấp phép ATBX | 787000000
2 | Monitor MP60 | B5 | 46000000 |  | 3 | 159569357 | Kinh phí còn lại của KTB | -1924932482
3 | Ống nội soi niệu quản bể thận | B5 | 175500000 |  | 4 | 166446400
4 | Ống nội soi khí phế quản | A5 | 69518880 |  | 5 | 123391980
5 | Máy C - Arm can thiệp OEC9900 | B5 | 22500000 |  | 6 | 87396821
6 | Hệ thống điều hòa trung tâm của hội trường lớn | HTL | 99615120 |  | 7 | 135949300
7 | Máy laser SphinX 30 | B5 | 10815000 |  | 8 | 133457598
8 | Máy siêu âm Logiq S7 | C8 | 142000000 |  | 9 | 120958600
9 | Máy Monitor Philips VM8 | B5 | 37000000 |  | Tổng | 1148173782
10 | Máy thở xách tay Elisee 150 | A7 | 13860000
11 | Dây cáp video gắn ống soi MAJ-1430 | A3 | 171187200
12 | Hệ thống máy tim phổi nhân tạo (1 máy) | B5 | 79000000
13 | Ống nội soi đại tràng Olympus CF-Q150I | A3 | 226626000
14 | Ống nội soi dạ dày Olympus GIF-Q180 | A3 | 103064300
15 | Hệ thống điều hòa phòng Linac 1 TTUB | A20.1 | 49500000
16 | Máy X quang DR Shimazu khu vực ngoại nhân dân | C8 | 113850000
17 | Máy X quang DR Shimazu tại phòng khám | C8 | 151800000
18 | Đào tạo, kiểm chuẩn ATBX | ATBX | 143550000
19 | Nguồn IR-192 Source 370 GBQ+30%-10% | A20.1 | 583000000
20 | Sửa chữa hệ thống SPECT GE H3000ZL | A20.2 | 151305000
21 | Hệ thống CT mô phỏng Phillips Brilliance Big Bore | A20.2 | 73000000
II | TTB đã bố trí kinh phí sửa chữa nằm ngoài kế hoạch |  | 1032527200
1 | Phoenix 100 | C4 | 68800000
2 | UPS GE 160 KVA sử dụng cho máy MRI | C8 | 39820000
3 | Chiller của máy MRI | C8 | 66000000
4 | Hệ thống C-arm Philips BV Libra | B5 | 152000000
5 | Mua sắm máy điều hòa (cho kho thuốc) BVDC | BVDC | 25980000
2 | Máy gây mê Avance CS2 | B5 | 130000000
3 | Hệ thống máy lạnh phòng kỹ thuật điện (đặt UPS + tủ điện điều khiển) | TTUB | 16500000
4 | Máy Gastat 1820 và AU640 | C3 | 64319200
5 | Máy gây mê giúp thở Blease Sirius | B5 | 19000000
6 | Sửa chữa ghế nha Intego | B10 | 43500000
7 | Sửa chữa Monitor Philips VM8 | A14 | 37000000
8 | Sửa chữa máy nén khí trung tâm | HTTT | 73480000
9 | Nguồn sáng Xenon 300 | B5 | 18500000
10 | Thi công lắp đặt sửa chữa máy lạnh âm trần ống gió | TTUB | 16500000
11 | Máy gây mê Fabius GS | B5 | 41475500
12 | Máy gây mê giúp thở Blease Sirius | B5 | 19950000
13 | Máy nội soi Karl Storz P.8 | B5 | 19300000
14 | Sửa chữa máy Monitor Philips MP40 (Model IntelliVue MP40) | A12 | 33000000
15 | Sửa chữa Máy phẫu thuật mắt Phaco Asisstant | B7 | 33000000
16 | Các vật tư dùng trong phẫu thuật Phaco của Khoa B7 | B7 | 36069000
17 | Bảo trì phần mềm kết nối xét nghiệm | C2, C3 | 20000000
18 | Sửa chữa máy Monitor Philips MP60 (Model IntelliVue MP60) | A12 | 46000000
19 | Xét nghiệm nước RO | A14 | 12333500
III | TTB nằm ngoài kế hoạch chưa triển khai thực hiện |  | 0 | Dự kiến kinh phí
1 | Thay ERDU battery pack cho máy MRI 3T | C8 | Chưa triển khai thực hiện | 52000000
2 | Bổ sung xe máy hút Khoa B5 | B5 | Chưa triển khai thực hiện | 38000000
Tổng cộng |  |  | 4680932482 | 90000000
Kính đề nghị Phòng Tài chính sớm bố trí kinh phí để Khoa Trang bị thực hiện công tác đảm bảo
| Người lập |  | CNK Trang Bị

## C ngọc BT
BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI CÔNG TÁC BẢO TRÌ NĂM 2018
STT | Tên TTB bảo trì Model | Khoa SD | Kinh phí
I | TTB có trong kế hoạch đã bố trí kinh phí |  | 2680322400
1 | Bảo trì Linac 2 | TTUB | 2450000000
2 | Bảo trì lạnh các khu vực bệnh viện | KV | 230322400
II | TTB trong kế hoạch chưa triển khai thực hiện |  | 0
5 | Bảo trì phần mềm kết nối xét nghiệm | C2, C3 | Chưa triển khai thực hiện | 20000000
1 | Bảo trì máy MRI 3T | C8
2 | Bảo trì máy C-arm OEC9900 của GE | B5
3 | Bảo trì máy CT 16 lát Brivo CT385 của GE | C8
4 | Bảo trì hệ thống máy xét nghiệm huyết học | C2
5 | Bảo trì hệ thống máy sinh hóa | C3
6 | Bảo trì PET-CT | TTUB
Tổng cộng |  |  | 2680322400
Kính đề nghị Phòng Tài chính sớm bố trí kinh phí để Khoa Trang bị thực hiện công tác đảm bảo
| Người lập |  | CNK Trang bị